# 郑州万博SX2-12-10数显箱式电阻炉专业生产销售厂家，价格优惠：万博通过向客户提供领先的产品性能来追求SX2-12-10数显箱式电阻炉行业第一领先地位

# 联系人：贾经理 13607687677

SX2-12-10电阻炉热线：1-3-6-0-7-6-8-7-6-7-7

| 电炉型号 | 额定功率（Kw） | 额定电压（v） | 额定温度（℃） | 电源频率（Hz） | 炉膛尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sx2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50 | 200*120*80 |
| Sx2-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 50 | 300*200*120 |
| Sx2-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 50 | 400*250*160 |
| Sx2-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 50 | 500*300*200 |
| Sx2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 50 | 200*120*80 |
| Sx2-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 50 | 300*200*120 |
| Sx2-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 50 | 400*250*160 |
| Sx2-6-13A | 4～6 | 220 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
| Sx2-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250*150*100 |
| Sx2-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 窗体底端 |

产品说明

一. SX2-12-10数显箱式电阻炉概述

本厂生产的ＳＸ系列电阻炉是对老产品的改造和升级换代产品，配有国内首家注册生产的新颖自动化仪表ＸＭＴ系列控温仪及相应的热电偶，使电炉的温度控制精确度更高，更自动化。广泛用于各类实验室，工矿企业，科研单位作元素分析测定及一般小型件淬火，退火，回火等热处理作业。

二. SX2-12-10数显箱式电阻炉结构简介

本系列电阻炉外型均为长方体,炉壳采用优质冷轧钢板折边焊接制成,工作室有优质碳化硅耐火材料制成,炉膛与炉壳之间用优质保温材料作保温层.为了减少炉口的热量散失,提高炉膛内温度的均匀性,在炉门内侧装有优质耐火材料制成的挡热板.

炉内温度的测量,指示和调节自动控制系统由XMT系列温度控制仪来完成.仪表内设断偶保护装置,在加热过程中当测温热电偶断路时,可自动切断电源,以保证电炉及被处理工件的安全.

三. SX2-12-10数显箱式电阻炉安装与使用

1. 电炉不需特殊安装,只需平放在室内地面或台架上。控制器应放在工作台上,工作台面的倾斜度不得超过5度.控制器离电炉最小距离不得少于0.5米.控制器不宜放在电炉上面,以免影响控制器正常工作.

2. 与控制器及电炉相连的电源线,开关及熔断器的负载能力应稍大于电炉的额定功率.

3. 接线时,首先转松控制器外壳左右两侧的螺钉,然后将罩壳上翻,按图示接好电源线.控制器与电炉的连线及热电偶连接线(最好使用补偿导线).将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛,孔与热电之间间隙用石棉绳堵塞,然后固定.(注意:电源的相-与中线不可接反,为了操作安全,控制器和电炉均需可靠接地)

4. 检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拔向开的位置,调节设定按钮,把温度设定到您所需要的度数上，如果把设定开关拔向测量位置上,红灯灭(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值,温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常.

当温度上升至设定的所需要温度时,红灯灭(NO),绿灯亮(YES),电炉自动断电,停止升温.稍后,当炉内温度稍微下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电.周而复始,达到自动控制炉内温度的目的.

5. 为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作.

6. 烘炉,当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉.其过程如下:

当室温升到200℃ 4小时(打开炉门让水蒸气散发)

当200℃到600℃ 4小时(关闭炉门)

当600℃到800℃ 2小时(关闭炉门)

7. 使用完毕,首先将控制面板上的钮子开关拔向关的位置,然后切断总电源开关.

四. SX2-12-10数显箱式电阻炉维修及保养

1. 控制器应放在干子通风良好,无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为-10-50℃,相对湿度不大于85%

2. 为保证测量准确,每年应用直流电位差计校对XMT型温度控制仪的测温表,以免引起较大误差.

3. 定期检查各部分接线是否有松动,交流接触器的触头是否良好.出现故障应及时修复.

4. 用户能遵守以上操作规程，确因产品质量不能正常工作时，一年内免费修理更换零配件，直至更换产品。但未经生产查明质量原则，用户不的自行拆装否则由用户负责各项维修费。

郑州万博仪器设备有限公司专业供应生产销售SX2-12-10数显箱式电阻炉，欢迎您来电咨询实验室SX2-12-10数显箱式电阻炉的详细信息！郑州万博仪器设备有限公司提供的SX2-12-10数显箱式电阻炉不仅具有国内外领先的技术水平，更有良好的售后服务和优质的解决方案，郑州万博仪器设备有限公司现已发展国内100多家代理经销商，SX2-12-10数显箱式电阻炉专业的工厂制造商，详细产品信息和价格请到我公司网站查询：郑州万博仪器设备有限公司

联系人：贾经理 13607687677   电话：0371-63989979   传真：0371-60150809 联系QQ：1016121398   网址：http://www.wanbo17.com