高低温湿热老化测试箱

使用说明书

# OPERATION INSTRUCTIONS

东莞市皓天试验设备有限公司

TEL: 0769-81085066   FAX:0769-81185797

网址:www.dghotty.com

承蒙惠购科文产品

为了维护您的权益，我们将竭尽全力。

为了您得到快捷、至诚的服务，让您所购产品保持最佳性能和效用，请详细阅读此说明书，直至您完全熟悉及掌握。

科文质量方针

铸造辉煌，唯有质量；以技术创新和科学管理实现每一个过程的卓越，持续稳定地为用户提供一流的产品和满意的服务。

目    录

一、产品简介

（一）概述

（二）结构与工作原理

二、安装

（一）使用条件

（二）安装

三、使用

（一） 注意事项

（二）前期工作

四、 触摸屏及PLC控制系统

（一）触摸屏介绍

（二）操作

五、保养维护

（一） 整机

（二） 控制系统

（三） 制冷系统

（四） 加湿系统

六、维修指导

七、附录

常见危险禁用物品

一、产品简介

- 概述

1. 用途

高低温湿热老化试验箱适用于各种电气元器件、仪器、仪表和原材料、涂镀层等不同温湿度环境条件下进行性能试验，是厂矿企业、科研院样试验室理想的试验设备。

本产品不可用于易燃、易爆、挥发性及腐蚀物品试验。常见危险禁用物品附录：常见危险禁用物品。

2. 满足标准

满足标准GB10586-89Ⅱ类性能指标、GB10589-89性能指标、GB11158-89性能指标及IEC68-2-30和GB/T2423.4-93试验Db：交变湿热试验方法、IEC68-2-3 和GB/T2423.3-93试验Ca：恒定湿热试验方法、IEC68-2-1 和GB2423.1-89试验Ab/Ad：低温试验方法、IEC68-2-2 和GB2423.3-89试验Bb/Bd：高温试验方法。

3. 主要技术指标

温度范围：-40～+150℃

湿度范围：20～98％RH（见温湿度调节图）

温度均匀度：+2℃

温度波动度：+0.5℃

温度偏差：+2℃

湿度偏差：+2％RH（低于75％RH时为+5％RH）

总功率： 4.5 KW

工作室尺寸(mm)：400*400*500（深*宽*高）

制冷工质：R404a .

- 结构与工作原理

  - 结构简介

本试验箱主体结构为上下结构形式，即箱体上部为工作室和控制柜，下部为机组安装处。箱体外壳用冷轧铁板，表面静电喷粉。工作室内胆用不锈钢制造。下箱体为槽钢骨架。整机结构牢固，外形美观。

  - 电器控制

本产品通过对控制器参数设置及合理的开关置位实现自动控制。控制系统具有相序与缺相保护、超温保护、制冷系统超压保护等功能。

控制面板简介：

- 控制仪表韩国-880-PLC触摸屏

触摸屏：通电显示。通过插入工作室的干湿球（铂电阻Pt100）测量工作室的温度及湿度，PID控制对工作室的加热、加湿及制冷。具体操作见后。

- 功能开关

（1）“合上总电源”开关：“电源”开关红色（开关上指示灯亮）设备不工作，按“电源”开关绿色（开关上指示灯亮）设备按以下开关的设置及仪表控制工作。按“电源”开关红色（开关上指示灯亮）设备停止工作。

（2）“照明”开关：按“照明”开关绿色（开关上指示灯亮）工作室照明灯亮，按“照明”开关红色（开关上指示灯亮）工作室照明灯不亮。

3. 加热系统

加热系统用于供给工作室热量。有两个作用：（1）工作室升温，使工作室温度升高控恒温；（2）当制冷系统工作时（包括对工作室制冷和除温降温），用于平衡工作室温度。

4. 供水、加湿系统

供水系统用于对加湿器和测湿水槽自动供水；加湿系统用于对工作室加湿。

供水泵受控于供水箱中水位控制探针；供水箱通过水槽水位器对测湿水槽供水及加湿水箱水位器对加湿水箱供水。

加湿采用锅炉加湿方式。

5. 放水系统

位于箱体背后的选择开关可控制加湿水盘的水处于手动放水或停止放水。

停止放水：当处于停止放水时，加湿水盘的水将不会放掉。

手动放水：当处于手动放水时，加湿水盘的水将被放掉。

6. 制冷系统

制冷系统有两个作用：（1）对工作室制冷；（2）对除湿槽制冷。

制冷系统为单级压缩制冷循环，系统由压缩机、风冷凝器、储液器、干燥过滤器电磁阀、膨胀阀及蒸发器组成。

制冷系统工作受 “制冷” 开关控制，通过“湿热控制”开关切换对工作室制冷或对除湿槽制冷。

7. 除湿系统

除湿系统有两个作用：（1）对工作室除湿；（2）降低工作室温度。

除湿工质由制冷系统在“湿热控制”状态下降温，除湿器及除工作室空气中的水分，到达除湿目的。

二、安装

（一）使用条件

1. 环境条件

环境温度：0～35℃

相对湿度：≤85％RH

大气压：86～106kPa

室内安装，要求地面平整。周围无强烈震动；无腐蚀性气体及易燃易爆物存在；无滴水、灰尘少；避免阳光直射及远离其它热源，通风良好；周围无强电磁场影响。

2. 电源要求

使用电源为AC   4.5KW  220V  50+0.5Hz，

（二）安装

1. 箱体安置

将箱体拆包装后置于符合1要求的场所，左右及后方留出不少于

| ←→ 800 | 800↑↓ | ←→ 800 |
| --- | --- | --- |

800mm的通道，产品安装时用橡皮热平四角以减少振动。

2. 电源接入

电源通电，合上小型断路器，观察仪表控制室内配电板上“工作指示”灯是否亮，若未亮应切断电源，将电源任意两相线换接。切记左零右火。

3. 制冷系统：制冷系统在出厂前已进行过运转试验，并充注了制冷剂。

三、使用

（一）注意事项

1. 设备需作低湿试验前应将工作室擦拭干净；

2. 设备需作低温试验前应将工作室擦拭干净，再设置控制温度80℃按高温试验方法烘烤30分钟左右。

3. 湿球用纱带吸水性能要好，清洁干净。一定要套满湿球铂电阻，套上玻璃管。湿度显示要在工作室鼓风开启，纱带充分润湿情况下显示正确读数。

4. 照明灯不宜长亮。

（二）前期工作

1. 安全检查

查检电源进线无短路短地；

2. 上湿球纱带

打开大门将看到工作室后部右上方有2个测温探头，将所附纱带吸水后套于测湿水槽上面测湿探头（湿球铂电阻Pt100）上，应牢固套满到探头根部，纱带另一端放在湿球下方的管状测湿水槽中。

触摸屏及PLC控制系统

(-) 触摸屏操作：

1、合上电源仪表上电，进入初始画面，进入主画面，程序停址画面，和运行停址画面。

主画面

|  | TEMI880 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监视画面 |  | 曲线提示 |  |
|  | 操作设定 |  | 程式设定 |  |
|  | 预约设定 |  | 画面设定 |  |

程序设定

| 目录 | 程 序 设 定 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 程式编辑 |  | 讯 控 |  |
|  | 循视画环 |  | 待 机 |  |
|  | 档案管理 |  | 实验标题 |  |

程序停止

| 目录 | 程 式 停 止 | 切换 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度 |  | 40.00℃ |  |
|  | 程式：001 |  |  |  |
|  | 湿度 |  | 90.0% |  |
|  | 段数：16 |  |  |  |
| 06-02-19 12：10 PM |  | 运行 |

运行停止

| 目录 | 定 值 停 止 | 切换 |
| --- | --- | --- |
| 温度 |
|  | 40.00℃ |  |
|  | 设定：40.00 |  |  |  |
|  | 90.0% |  |
| 湿 | 度 |  |  |  |
|  | 设定：95.0 |  |  |  |
| 06-02-17 12:10PM |  | 运行 |

示例：

1、定值 例如现设定高温80℃，选择在定值里做试验，在主画面里按（操作设定）进入操作设定画面里（运行方式）选择（定值），继续在操作画面里右上角按（切换），进入定值运行时间画面，选择运行时间，例如运行3小时，在运行时间里设定3（h），完毕后按目录返回到主画面。按（监视画面），进入到（运行停止画面），选择（运行），将会出现（是）或(否)，选择（是），机器将运行3小时会自动停机，在运行其间按(切换)将会出现（出力）画面、（曲线）画面，在3 小时当中如选择停机，在运行画面中按（停止）。运行画面中将会出现(是)或（否），选择（是），机器将会停止运行，（在（定值）里只能做高温高湿试验）

2、程式  例如现设定高温80℃，湿度65%，选择在程式里做试验，在主画面里按（操作设定）进入操作设定画面里（运行方式）选择（程式），按（目录）返回主画面，选择（程式设定），进入程式设定画面，选择程式编辑，进入程式编辑画面，选择程序组第一组，在第一段里设定温度为80℃，设定湿度为65%，设定时间00.01，在第二段里也 同样设定温度为80℃，设定湿度为65%，设定时间为2小时，在第三段里设定温度、湿度多少没有关系，但时间一定要设定为-0.01，设定完毕，返回程式设定。在程式设定画面里（选择循环），进入循环画面，在程序组编号选择1，在循环里选择1，在连接里选择000，返回到程式（停止画面）。选择（运行），将会出现（是）或(否)，选择（是），机器将运行2小时会自动停机，在运行其间按(切换)将会出现（出力）画面、（曲线）画面，在3 小时当中如选择停机，在运行画面中按（停止）。运行画面中将会出现(是)或（否），选择（是），机器将会停止运行，

3、程序设定  例如现设定 第一组

第1段设定温度为-20℃，湿度为0，要在最快的时间内降到-20℃，在时间值里选择00.01（1分钟）在TS里设定为01。

第2段设定温度为-20℃，湿度为0，在TS1里设定为01。

例如在-20℃情况下稳定5小时，在时间值里选择05.00，（5小时），在TS1里设定为01

第3段设定温度为85℃，湿度为90%，例如要从-20℃，上升到温度为85℃，湿度为90%，在2 小时之内，那就在时间值里设定为2小时，在TS里设定为00（关闭）压缩机。

第4段设定温度为85℃，湿度为90%，例如要让温度为85℃，湿度为90%，在这个范围内稳定10小时，那就在时间值里设定为10小时，在TS里设定为00（关闭）压缩机。

第5段设定温度、湿度多少没有关系，但时间一定要设定为-0.01（-0.01为段数断开作用）

程序完毕。将得出以下结果：从常温到-20℃将会在最快的时间内降到-20℃，稳定5小时后，从-20℃，在2小时内，上升到温度为85℃，湿度为90%，稳定10小时。

程序设定  例如现设定 第二组

第1段设定温度为-20℃，湿度为0，要在最快的时间内降到-20℃，在时间值里选择00.01（1分钟）在TS1里设定为01。

第2段设定温度为-20℃，湿度为0，

例如在-20℃情况下稳定5小时，在时间值里选择05.00，（5小时），在TS1里设定为01.

第3段设定温度为80℃，湿度为90%，例如要从-20℃，上升到温度为80℃，湿度为90%，在2 小时之内，那就在时间值里设定为2小时，在TS里设定为00（关闭）压缩机。

第4段设定温度为80℃，湿度为90%，例如要让温度为80℃，湿度为90%，在这个范围内稳定10小时，那就在时间值里设定为10小时，在TS里设定为00（关闭）压缩机。

第5段设定温度、湿度多少没有关系，但时间一定要设定为-0.01（-0.01为段数断开作用）

程序完毕。将得出以下结果：从常温到-20℃将会在最快的时间内降到-20℃，稳定5小时后，从-20℃，在2小时内，上升到温度为80℃，湿度为90%，稳定10小时。

以上两组程序完成后，在程式设定画面里进入循环画面，在程序组里选择1，循环里选择2 ，连接里选择2，完毕后在程序组里2，循环里选择3，在连接里选择000，

返回程序设定停止画面。选择（运行），将会出现（是）或(否)，选择（是），机器将运行第一组（1-4）从第一段开始运行，2个循环后，运行第二组，（1-4）从第一段开始，运行3个循环，将会出现程序终了。如果在连接里选择001，那么将会在无限制的循环。在运行其间按(切换)将会出现（出力）画面、（曲线）画面，在3 小时当中如选择停机，在运行画面中按（停止）。运行画面中将会出现(是)或（否），选择（是），机器将会停止运行。

注意：在程序设定里面：

Ts1=00：为关闭压缩机（做高温时）

Ts1=01：为打开压缩机（做低温时）

五、保养维护

（一）整机

应保持环境洁净，保持工作室洁净；长期存放前应对整机做全面清洁工作，烘干工作室，放干各种水箱、水槽积液，存放时注意防尘潮。

电控系统应定期除尘，检查各种控制或执行系统元器件无松动、擦卡，连接导线连接牢固；长期存放后使用前应进行安全检查。

（二）制冷系统

试验箱应由熟悉低温产品专业人员负责管理和保养。经常注意制冷系统的变化及运转情况。做完高温试验后（≥60℃），准备进行低温试验时，应先将箱门打开，待工作室温度降至常温附近后，再做低温试验，这样对产品正常运行和寿命更为有利。

（三）加湿系统

加湿供水系统应保持清洁。长期使用后水位器的毛细孔可能会被水垢堵塞应拆卸疏通。

六、维修指导

（一）维修联系

如产品出现故障应先判断是否为操作性故障，判断方法为按安装及使用步骤逐项核对，如与核对荐有出入并按说明书操作能正常工作即为操作性故障，也可与本公司有关人员联系取得指导。

（二）报警事项

1. 超温

本设备具有独立的超温保护温控器。超温报警出现的一般问题是：

- 超温保护温控器设置过低，属操作性故障，只需将超温保护温控器设置调高，一般出厂设置155℃。

- 仪表显示温度值明显超过设定控制温度值：可能为控温元件击穿、仪表故障或控制线路故障，应查找更换。

2. 超压

- 压力控制器设定压力值是否为1.8Mpa，如果偏低，就要调整。

- 冷凝器换热不好，应清洗。

- 其它制冷系统故障。

3. 断水

断水表示加湿水箱缺水，一般出现的问题是：

- 初次加水，加湿水箱水位还没到位。

- 供水管路有地方被堵塞，特别注意加湿水箱水位器进水口，疏通即可；

- 断水保护温控器设置偏低，应为110℃。

（三）一般故障的排除

1. 加热系统

加热系统故障主要表现为超温及不升温。超温故障检查见六（二）1；不升温查检步骤：仪表温度控制设置是否正确------鼓风是否开启------加热开关是否开启------加热丝及连线是否开路断线------加热主回路的元器件是否损坏------仪表是否损坏。

2. 加湿系统

加湿系统故障主要表现为：断水、湿度显示过高、温度超过设定值居高不下及不加湿。断水检查见六（二）3；

湿度显示明显偏高查检步骤：湿球是否损坏------湿球纱带是带装好------管状水槽水位器位置是否调好，过高水槽水溢出，过低水槽缺水，正确的位置为水槽水位在槽口------供水管路是否畅通。

湿度超过设定值居高不下查检步聚：仪表设置是否正确------固态继电器是否击穿------仪表是否损坏。

不加湿查检步骤：“是否断水”------仪表湿度控制设置是否正确------加湿开关是否开启------加湿器加热管及连线是否开路断线------加湿器加热管回路的元器件是否损坏------仪表是否损坏。

3. 制冷系统

制冷系统查检应由专业人员进行。

七  、附录

（一）常见危险禁用物品

常见危险禁用物品

本机绝对不可用于对以下所示爆炸物和可燃物或含有这些物体试验。

1. 爆炸物

- 硝基甘油、硝基甘油酯、硝基纤维素及其它爆炸性硝酸酯。

- 三硝基甲苯、茶色炸药、浓硝酸及其它爆炸性基化合物。

- 过三硫酸、甲基乙基二氧化氢、二氧化苯及有机二氧化物。

2. 可燃物

（1）自燃物

金属“锂”、金属“钾”、金属“钠”、黄磷、硫化磷、红磷、赛璐璐、炭化钙、磷化石灰、镁粉、铝粉、氢亚硫酸；

（2）酸化物

  - 盐酸钾、盐酸钠、盐酸铵及其它盐酸物；

  - 过盐酸钾、过盐酸钠、过盐酸铵及其它过盐酸物；

  - 过酸化钾、过酸化钠、过酸化钡及其它无机过酸化物；

  - 硝酸钾、硝酸钠、硝酸铵及其它硝酸物；

  - 亚盐酸钠及其它亚盐酸物；

  - 次亚盐酸钙及其它次亚酸物；

（3）易燃物

- 乙基醚、汽油、丙铜乙醛、酸化丙烯、二硫化炭及其它燃点不满零下30℃的物体；

- 普通乙烷、酸化乙烯、丙铜、苯、甲基乙基二氧化氢及其它燃点在零下30℃以上而小于0℃的物体；

- 甲醇、乙醇、酢酸基及燃点在0℃以上小于30℃的物体；

- 灯油、轻油、松节油精、异戊烷基酒精、醋酸及其它燃点在30℃以上低于65℃的物体；

（4）可燃性气体

氢、乙炔、乙烯、甲烷、丙烷及其它及15℃时，一定气压情况下可能会燃烧的气体。